婴儿培养箱（2台）

产品简介：

具有箱温和肤温两种温度控制模式；

自然风道加湿；

婴儿床倾斜角度无级可调功能；

产品具有自检功能，多种故障报警提示；

前面板具有温度校正功能；

具有数据储存功能；

具有RS-232接口；

具有氧气输入接口；

具有黄疸治疗装置；

▲采用低噪音的无刷直流电机。

基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），机柜，皮肤温度传感器，黄疸治疗装置。

主要技术参数：

工作电源：AC220V/ 50HZ

输入功率：≤850VA

控温方式：箱温和肤温两种温度控制

箱温控制范围：25℃～37℃

肤温控制范围：34℃～37℃

▲箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

升温时间：≤30min

温度均匀性：≤0.8℃

皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等

床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm²  (光源为灯管)

▲床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm² (光源为灯管)

床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分