新生儿专用监护仪技术参数

1、▲标配心电/心率，血氧饱和度，无创血压，呼吸，脉率六参数监护功能

2、监护主机配置有体温接口，呼吸暂停自救功能接口，氧浓度监测模块接口，EtCO2接口。

3、标配液晶触摸屏显示。屏幕≥8英寸

4、心电具有电极脱落自动检测显示

5、心律失常分析:具有心率失常分析、回顾、报警功能。

6、▲具有ST段分析,心率失常分析,药物浓度计算，呼吸氧合图等功能，ST段分析适用于新生儿

7、脉搏氧饱和度具有抗运动干扰、弱灌注功能，在屏幕上能显示PI弱灌注指数。

8、血压测量具有手动、自动、周期、整点测量模式，周期测量时间间隔：1 min～480 min 任选

9、▲血压测量具有有硬件和软件双重过压保护, 最高压力150mmHg，专一新生儿测量模式

10、内置锂电池，电池容量≥3000mA，持续工作≥4小时。

11.支持中/英文手写输入。

12、▲具有I-KLOKTM智能报警管理技术，各参数三级三重报警，具有延时报警功能，减少误报警。

13、▲可配专利新生儿呼吸暂停自救功能，需提供专利证书证明。

14、▲可选氧浓度监测功能。

15、▲标配VGA功能接口，可外接大屏幕显示器。

16、▲超静音，采用无风扇设计。

17、▲可外接USB打印。

18、1.2米抗震防摔。