婴儿培养箱（3台）

基本配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），机脚，上黄疸治疗装置（光源为LED）,下黄疸治疗装置（光源为LED）。

主要技术参数：

工作电源：AC220V/50Hz

输入功率：≤1000VA

控制方式：箱温温度控制

箱温控制范围：25～37℃

▲箱温显示温度范围：5～65℃

升温时间：≤30min

培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃

温度均匀性：≤0.8℃

婴儿床倾斜角度: ±12°无级可调

婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）

故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

上黄疸治疗装置：

▲床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值： ≥1.3mW/cm2  （光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2  （光源为LED）

下黄疸治疗装置：

▲床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）